MY-67

1.	ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный мультиметр изготовлен и испытан в соответствии с IEC-1010 с категорией защиты по перегрузке по напряжению CAT II и 2-й категории по защите от воздействия окружающей среды.

Для безопасной и надежной работы прибора следуйте всем инструкциям по безопасности.

1.1	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- При работе с прибором пользователь должен соблюдать все правила безопасности, а именно:

- - Защищаться от опасности поражения электрическим током.

- - Беречь прибор от неправильного включения

- Полное соответствие со стандартами безопасности может быть гарантировано только при использовании поставляемых в комплекте щупов. При необходимости они могут быть заменены аналогичными с тем же диапазоном измерений. Щупы должны быть в хорошем состоянии.

- 1.2 	ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Никогда не превышайте максимально допустимых значений входных сигналов, указанных в спецификации для каждого диапазона измерений.

- Не касайтесь открытых гнезд мультиметра, когда он подключен к измеряемой схеме.

- Если порядок измеряемой величины заранее не известен установите переключатель диапазонов на максимальное значение.

- Всегда отключайте щупы от измеряемой схемы при смене функции работы прибора.

- При проведении измерений в телевизорах или импульсных блоках питания всегда помните, что там могут присутствовать высоковольтные импульсы напряжения, которые могут вывести прибор из строя.

- Никогда не проводите измерение величины сопротивлений во включенных схемах.

- Будьте всегда осторожны при работе с напряжениями более 60 V пост. или 30 V перем. При проведении измерений держите пальцы за защитной кромкой щупов.

- 1.3	СИМВОЛЫ

- Указывает оператору на необходимость ознакомления с соответствующим разделом настоящей инструкции

- Указывает на разъемы, на которых могут присутствовать опасные напряжения

- Заземление

- Двойная изоляция  ( Защита по II классу )

- 1.4	 УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед снятием задней крышки отсоедините щупы от источников электрического напряжения.

- Для защиты от короткого замыкания заменяйте сгоревшие предохранители только аналогичными по току и напряжению: 200 mA/250 V и 10А/250 V.

- При появлении неисправности или аномалий в работе прибор не может далее использоваться и подлежит проверке.

- Никогда не пользуйтесь мультиметром при снятой или незакрепленной задней крышке.

- Не используйте абразивов и растворителей при уходе за прибором, только мякгие моющие средства.

- 2.	 ОПИСАНИЕ

- Настоящий прибор является одним из серии профессиональных измерительных инструментов с автоматическим выбором диапазона, способных выполнять следующие функции:

- измерение постоянного напряжения (автовыбор диапазона)

- измерение переменного напряжения (автовыбор диапазона)

- измерение постоянного и переменного тока

- измерение сопротивлений (автовыбор диапазона)

- диодный и транзисторный тесты

- звуковая прозвонка

- Некоторые модели также обеспечивают следующие функции:

- измерение температуры”

- измерение частоты

2.1  UP (Кнопка выбора диапазона "ВВЕРХ")

При нажатой кнопке диапазон  измерения напряжения изменяется следующим образом:

или диапазон измерения сопротивлений изменяется так:

2.2   DOWN (Кнопка выбора диапазона "ВНИЗ")

При нажатой кнопке диапазон  измерения напряжения изменяется следующим образом:

или диапазон измерения сопротивлений изменяется так:

2.3   AUTO (Автовыбор диапазона)

Когда нажата эта кнопка в режиме ручного выбора диапазона  измерения мультиметр переходит опять в режим автоматического выбора и на дисплее появляется символ "AUTO".

4   DATA-H (Кнопка запоминания измеренного значения)

Когда нажата эта кнопка, на дисплее появляется символ "DATA-H" и сохраняется последнее измеренное значение до тех пор, пока кнопка не будет нажата вторично.

2.5   A= / A  (Кнопка выбора постоянного / переменного тока)

Данная кнопка служит для выбора режима измерения постоянного / переменного тока.

- (Кнопка режима молчания)

Когда нажата эта кнопка, встроенный зуммер звучит только в режиме прозвонки соединений.

2.7   POWER (Кнопка включения прибора)

Данная кнопка используется для включения мультиметра. Для продления срока службы батареи служит функция автоотключения питания. Если в течение 30 мин. не происходило никаких переключений мультиметр автоматически отключится. Для включения прибора необходимо еще раз нажать эту кнопку.

- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ.

Этот переключатель используется для выбора функции измерения.

2.9  ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ.

Прибор имеет четыре входных гнезда, защищенных от перегрузки, превышающей указанные пределы. При работе подключите черный щуп к гнезду СОМ, а красный щуп как показано ниже:

| Функция | Гнездо для красного щупа | Предельное значение на входе |
| --- | --- | --- |
| DCV/ACV | V /  | 1000 В пост. или 750 В перем. |
|  | V /  | 250 В пост. или перем. |
|  | V /  | 250 В пост. или перем. |
|  | V /  | 250 В пост. или перем. |
| A / mA | mA | 500 мА пост. или перем. |
| A | A | 10 А пост. или перем. |

3. 	ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

3.1 	ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ”, а красный с гнездом “V/” прибора.

- Установите поворотный переключатель в положение V  или  V и подсоедините щупы к источнику напряжения или исследуемой нагрузке.

- Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного напряжения индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.

3.2 	ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом  “mA” прибора для токов до 500 mA. Для токов до 10 А переключите красный щуп прибора на гнездо “А”.

- Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения A, mA или А и нажмите кнопку =/ для выбора пост. или переменного тока.

- Подсоедините щупы последовательно с исследуемой нагрузкой.

- Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного тока индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.

3.3	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом “V/” прибора ( полярность красного будет “+” ).

- Установите поворотный переключатель в положение  и подсоедините щупы к исследуемой нагрузке.

Замечание:

- При измерениях свыше 1 МОм прибор может устанавливать показания в течение нескольких секунд. Это является нормальным при измерении больших сопротивлений.

- При разомкнутых щупах на дисплее отобразится знак перегрузки: "OL".

- При измерении сопротивления, находящегося в схеме, убедитесь, что схема отключена от питающих напряжений и все конденсаторы в схеме полностью разряжены.

3.6	ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с гнездом  “V/” прибора ( полярность красного  будет “+” ).

- Установите переключатель функций в положение и подсоединить щупы прибора к двум точкам проверяемой цепи. Если существует электрический контакт между этими двумя точками ( то есть сопротивление менее 50 Ом ) прозвучит сигнал зуммера.

3.7	ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Соедините черный щуп с гнездом “СОМ” а красный с “V/”  прибора ( полярность красного будет “+” ).

- Установите переключатель функций в положение .

- Соедините красный щуп с анодом, а черный щуп с катодом измеряемого диода. Дисплей покажет приблизительное прямое падение напряжение на диоде.

3.7	ПРОВЕРКА ТРАНЗИСТОРОВ

- Установите поворотный переключатель в положение hFE.

- Определите, какого типа проводимости, PNP или NPN проверяемый транзистор и определите местоположение его эмиттера, коллектора и базы. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда разъема на приборе.

- Дисплей покажет приблизительный коэффициент hFE транзистора.

4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Указанная точность гарантируется в течение 1 года со дня проведения калибровки при температуре 18С - 28С и относительной влажности не более 80%.

4.1	ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Максимальное напряжение между гнездами и землей | 1000 В пост. или 750 В пер. (синус) |
| --- | --- |
| Плавкий предохранитель | A, mA: 500mA/250V, A: 10A/250V |
| Используемые батареи | 2 х 1,5 В размер АА |
| Дисплей | ЖК 3999 обновление 2-3 раза/сек. |
| Метод измерения | АЦП с двойным интегрированием |
| Метод выбора диапазона | Авто / ручной |
| Индикация перегрузки | На дисплее надпись “OL” |
| Индикация полярности | “” при отрицательной полярности |
| Индикация разряда батарей | На дисплее надпись "BATT" |
| Диапазон рабочих температур | 0С ... 40С |
| Диапазон температур хранения | -10С ... 50С |
| Размер | 31,5мм х 91мм х 189мм |
| Вес | 310 г |

4.2 ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 400 mV | 0.1 mV | + 0.8% + 2 D *) |
| 4 V | 1 mV | + 0.5% + 2 D |
| 40 V | 10 mV | + 0.5% + 2 D |
| 400 V | 0.1 V | + 0.5% + 2 D |
| 1000 V | 1 V | + 0.8% + 2 D |

Входное сопротивление:10 МОм, на диапазоне 400 mV свыше 100 МОм

*) D - единица младшего разряда

4.3 ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 400 mV | 0.1 mV | ------- |
| 4 V | 1 mV | + 0.6%+ 0.2% шкалы + 3 D |
| 40 V | 10 mV | + 0.6%+ 0.2% шкалы + 3 D |
| 400 V | 0.1 V | + 0.6%+ 0.2% шкалы + 3 D |
| 750 V | 1 V | + 1.2% + 3 D |

Входное сопротивление: 10 МОм.

Диапазон рабочих частот: 40 - 400 Гц

Измерение: калиброванное в эффективном значении  переменного напряжения синусоидальной формы.

4.4 ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 400 A | 0.1A | + 0.8% + 2 D |
| 4 mА | 1 A | + 0.8% + 2 D |
| 40 mА | 10 A | + 0.8% + 2 D |
| 400 mА | 0.1 mА | + 1.2% + 2 D |
| 10 А | 10 mА | + 2.0% + 5 D |

4.5 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 400 A | 0.1A | + 0.8% + 0.4% шкалы + 3 D |
| 4 mА | 1 A | + 0.8% + 0.4% шкалы + 3 D |
| 40 mА | 10 A | + 0.8% + 0.4% шкалы + 3 D |
| 400 mА | 0.1 mА | + 1.2% + 0.4% шкалы + 3 D |
| 10 А | 10 mА | + 3.0% + 5 D |

Защита от перегрузки: 500 мА для A и mА диапаз., 10 А для А диапаз.

Диапазон рабочих частот: 40 - 400 Гц

Измерение: калиброванное в эффективном значении  переменного напряжения синусоидальной формы.

4.6  СОПРОТИВЛЕНИЕ

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 400 Ом | 0.1 Ом | + 0.8% + 3 D |
| 4 КОм | 1 Ом | + 0.8% + 1 D |
| 40 КОм | 10 Ом | + 0.8% + 1 D |
| 400 КОм | 100 Ом | + 0.8% + 1 D |
| 4 МОм | 1 КОм | + 0.8% + 1 D |
| 40 МОм | 10 КОм | + 1.2% + 2 D |

Максимальное напряжение на разомкнутых щупах: 3.2 В.

4.7  ДИОДНЫЙ ТЕСТ

| Функция | Разрешающая способность | Тест. ток | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 мВ | 25 A | 3 В |

4.8 ПРОЗВОНКА ЦЕПЕЙ

| Функция | Описание работы |
| --- | --- |
|  | При сопротивлении цепи менее 50 Ом раздается сигнал |

4.9  ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТЕСТ

| Функция | Диапазон | Ток базы | Напряжение коллектор - эмиттер |
| --- | --- | --- | --- |
| hFE | 1 - 1000 | 10 A | 3 В |

5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5.1 ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С МУЛЬТИМЕТРОМ

Щупы	HYTL - 060

Батарея	2 х 1,5 В,  АА тип

Инструкция по эксплуатации	HYS004241

Защитный кожух	HYHT - 060

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.

Кожух используется для защиты мультиметра и для удобства измерений, имеет две подставки. На рис. показано как использовать кожух для:

а. Установки мультиметра при стандартном угле наклона.

b. Установки мультиметра при уменьшенном угле наклона.

с. Подвески мультиметра на стену при помощи малой подставки.

d. Крепления щупов

6. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если на дисплее “загорелся” надпись "BATT" это указывает на то, что необходимо заменить батарею. Отверните винты и откройте заднюю крышку, замените разряженные батареи новыми.

Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора. Откройте крышку как описано выше и выньте печатную плату из корпуса. Замените сгоревший предохранитель новым таким же по размеру и по электрическим параметрам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того чтобы избегать поражения электрическим током, перед тем, как снять заднюю крышку убедитесь, что щупы отсоединены от измеряемой схемы.

Чтобы избежать риска возгорания прибора заменяйте предохранители только аналогичными быстроплавкими: 200 мА / 250 В и 10 А / 250 В.